电子结肠内窥镜（放大型）参数
（一）电子结肠内窥镜（放大型）

1、▲光学放大：最大光学放大倍数≥80倍，并搭载多段变焦功能,可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。
2、▲辅助送水功能：具有前射水功能，有利于诊疗过程视野保障。

3、视野角度：140°。

4、景深：5-100mm。

5、先端部外径：≤10.5mm。

6、插入部外径：≤10.5mm。

7、钳道内径：≥3.2mm。

8、弯曲角度：上下：190°、左右：160°。

9、有效长度：≥1330mm。

10、适配奥林巴斯CV-290电子内窥镜系统（本院已有）
（二）售后服务

1．厂家在中国设有办事处和维修中心。

2．设备质保期不低于叁年，终身维修。

3．维修2小时响应，24小时未解决问题，将提供备用机不影响医院正常使用。

