胃肠镜视野清晰度增强仪参数
（一）胃肠镜视野清晰度增强仪

1）▲启动方式脚踏开关启动。


2）▲精准控制：该装置具备精确的水流控制功能，可以根据手术需要调整水流的强度和速度。
3）温度控制：装置应具备温度控制功能，以避免对患者造成不适或损伤。

4）能适用冲洗包/剂：用该冲洗包/剂配置的37℃恒温冲洗液具有祛泡祛黏液功效。满足“消化内镜检查冲洗术”项目内涵要求。
5）有磁力搅拌功能：用于冲洗液的自动配置。满足“消化内镜检查冲洗术”项目内涵要求。
6）钳管口：最大冲洗流量400ml/min，可调节范围：100ml/min-1000ml/min。
7）冲洗管路：复用品(硅胶≥2000mm)，能连接所有钳管口或副送水口。
8）容器：容量≥1000ml。


9）电源电压：a.c.220V，电源频率：50Hz。


10） ▲兼容性强：通过副送水口或钳管口连接，兼容所有胃肠镜。

11）压力控制：装置应能够提供稳定的水压，以确保内窥镜操作的准确性和安全性。
（二）售后服务

1．厂家在中国设有办事处和维修中心。

2．设备保修壹年，终身维修。

3．维修2小时响应，24小时未解决问题，将提供备用机不影响医院正常使用。

