电子内窥镜系统参数

（一）电子图像处理器：1套
1）▲具备电子分光色彩强调技术：预设波长模式≥10种，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。
2）▲具备特殊光观察模式：内镜主机系统具备短波长光和白光，两种光源同时照射在粘膜上，通过内镜按钮切换至不同的特殊光观察模式可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。
3）白光模式：通过白光模式获得深层粘膜信息，结合CMOS技术生成明亮、锐利及充满立体感的高清图像。

4）高清数字图像输出：分辨率≥1920*1080p，输出全高清图像。
5）具备网络功能：配备DICOM通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。。
6）具备无线插拔/无线连接技术。

7）▲可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，双气囊小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等多种电子镜。

（二）医用内窥镜用冷光源：1套


1）具有多个独立控制的高亮LED光源，低能耗，可连续使用≥14400小时，节能环保。

2）亮灯方式：切换调节器。
3）光源控制：LED自动能量控制。

4）光源冷却方式：强制空气冷却。

5）自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可以手动调整）。 
6）气泵：横隔膜式气泵。

（三）电子上消化道内窥镜（光学放大）：1条
1）▲高清CCD或CMOS高感图像传感器，输出高清图像。

2）▲光学放大：最大光学放大倍数≥80倍，并搭载多段变焦功能,可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。
3）视野范围：正常≥140°，放大≥56°。
4）观察范围：正常≥3-100mm，放大≥1.5-2.5mm。
5）先端部直径：≤9.9mm，弯曲部直径：≤9.8mm。
6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100。

7）钳道直径：≥2.8mm。

8）工作长度：1100mm±5%，全长：1400mm±5%。
9）▲具有前射水功能。

10）搭载人性化设计的新型操作部，单手可顺畅完成各种操作。
11）具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。

12）配合主机的分光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。
（四）电子大肠内窥镜（光学放大）：1条
1）▲高清CCD或CMOS高感图像传感器，输出高清图像。
2）▲光学放大：最大光学放大倍数≥80倍，可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。
3）视野范围：正常≥140°，放大≥56°。
4）观察范围：正常≥3-100mm，放大≥1.5-2.5mm。
5）先端部直径：≤11.7mm，弯曲部直径：≤11.8mm。
6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。
7）钳道直径：≥3.2mm。

8）工作长度：1330mm±5%，全长：1650mm±5%。
9）▲具有前射水功能。

10）结肠辅助插入技术：采用新型外部聚合材料，具有硬度可调、精准传导、顺应弯曲功能，有助于顺利插入，减轻患者的不适感。
11）搭载人性化新型手柄，单手可顺畅完成各种操作。
12）一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。

13）配合主机的分光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。
（五）电子下消化道内窥镜（治疗型）：1条
1）新一代 CCD或CMOS高感图像传感器，输出高清图像。
2）视野范围：≥140°
3）观察范围：≥3-100mm。
4）弯曲部直径：≤10.7mm。
5）弯曲角度：上≥210°，下≥160°，左≥160°，右≥160°。
6）▲钳道直径：≥3.2mm。
7）工作长度：1330mm±5%，全长：1630mm±5%。
8）▲具有前射水功能。
9）结肠辅助插入技术：采用新型外部聚合材料，镜身硬度渐变式设计，具有精准传导、顺应弯曲功能，有助于顺利插入，减轻患者的不适感。
10）搭载人性化新型手柄，单手可顺畅完成各种操作。
11）具有一键式无线插拔功能，无需防水盖，可直接浸泡消毒。
12）配合主机的分光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。

（六）售后服务

1．厂家在中国设有办事处和维修中心。

2．设备保修叁年，终身维修。

3．维修2小时响应，24小时未解决问题，将提供备用机不影响医院正常使用。

