# 附件： 
采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理，未标注“▲”的参数或条款发生负偏离或不响应达 3 项（含）以上的，响应无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 工业。

7.每项标的对应的响应报价不能超过采购需求中对应的分项预算合计，否则其响应按无效响应处理。

| 需求一览表 | 序号 | 标的 名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 分项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 多功能一体化产床 | 1台 | 一、设备基本功能 能够满足“一体化家庭式分娩理念”，适合产妇待产、分娩、产后恢复各个阶段使用，具有从病床到分娩台的全自动转化功能，为产妇的分娩过程提供充分的舒适性。 二、设备主要配置 1.电动机械助力系统，整个床体稳定性强。 2.手控面板和主控上升下降的固定式（非线控）脚踏开关，位于侧护栏内外两侧和床体底部的两侧，方便临床使用。 3.产病床配有CPR快速释放功能。 三、主要参数指标 1.适用范围：供妇产科诊查、分娩、休养及施行一般产科手术用（医疗器械注册证佐证）。 2.床面尺寸：长度≥ 1950mm，宽度≥ 860mm。 3.床面高度：最低≤485mm，最高≥900 mm（不含床垫）。 4.护栏升降距离：≥400mm。 5.背板最大折转角度≥63°，臀板最大上折角度：≥12°。 6.前后最大倾斜角度：后倾≥12°。 7.脚板升降行程：≥190mm，拉手移动行程：≥120mm。 8.脚板最大外摆角度：≥90°，脚板最大上折角度：≥90°。 9.背板、膝板、床面高低升降等部位调节方式为电机电动操作系统完成，前后倾斜为手动操作完成。背板座板连动，防止产妇臀部下滑造成安全隐患，便于保护会阴，方便侧切与缝合。 10.可拆卸 PE 塑料床头板，更贴切家庭化温馨产房的理念。 11.感应式夜灯可在手动和自动间切换，方便产妇夜晚上下床，配备有音响播放系统，配有插卡器和USB接口双功能，可由产妇自由选择音乐。 12.不间断电源系统可保证紧急情况下使用。 13.搁腿架脚蹬一体化设计，带有防滑颗粒和脚掌垫，符合人体工程学，既可当分娩脚蹬使用，又可当搁腿架使用。 14.床底两侧固定有两组辅助控制器（非线控），能方便医护人员在会阴部缝合时，因双手消毒而无法用双手调节床体，同时辅助控制器具有自锁保护功能，防止分娩时误操作。 15.床垫材床垫为两套纳米银离子材质和高密度凹凸记忆海绵复合而成，内套便于消毒，更换，清洗。外套头部可套于床体背板上，可防止床垫左右滑动。外套臀部有专用特制的不锈钢卡扣固定，防止上下滑动，脱卸方便。床垫具有阻燃设计。 16.整床设计最低位具有反弹保护功能及后倾反弹保护功能。 四、配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 多功能一体化产床; 1台. 2; 搁腿架; 1 副. 3; 脚蹬; 1副. 4; 床垫; 1套. 5; 输液架; 1件. 6; 床头板; 1件. 7; 辅助台; 1件. 8; 污物盆; 1件. 9; 防水垫; 2件. ▲五、售后服务 1.主机质保期不低于5年； 2.质保期内，一般故障2小时内响应。 | 146000.00 |
|  | 2 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1台 | 一、设备基本功能 配合体表电极、盆底治疗头，可进行神经肌肉刺激治疗，促进局部血液循环、缓解疼痛、兴奋神经肌肉和盆底肌训练，同时可通过3D形体评估技术对骨盆倾斜等部分体态问题进行快速检测。 二、主要参数指标 1.电刺激通道≥4个，多功能通道≥4个，外部数字通道≥1个，可同时调整≥4个通道的电流强度。 2.电流类型≥3种，设备刺激电流最小强度增减步阶≤0.1mA。 3.压力传感器量程：0-1000cmH2O，压力分辨率≤0.1cmH2O。 4.电流输出延迟时间0-120s，上升时间0-10s,平台时间0-30s，下降时间0-10s，休息时间0-30s。 5.设备内置≥6种常规筛查评估模式，满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底压力及肌电评估指标要求。 6.支持采集人体正面、背面的体表深度3D实际图像模型，以及动态原地踏步三维模型录像。 7.具有≥9种治疗模式。 8.预置治疗方案数达≥200个以上。 9.支持在同一台设备完成体态图像采集、评估及治疗。 10.方案可提供禁忌症、适应症、电极位置示意图等信息，同一方案支持内置≥50个电极贴片示意图。 11.具有可视化POP-Q评估功能、治疗方案管理功能、疗效分析功能、自动评估功能、双刺激方案组合功能、疼痛评分及不适评分。 三、配置清单 - 序号; - 名称; - 数量. - 1; - 神经肌肉刺激治疗仪（含移动小车）; - 1台. - 2; - 软件包(盆底功能个性化治疗系统、治疗工作站软件); - 1套. - 3; - 输出电缆线; - 2条. - 4; - 压力传感器; - 1套. - 5; - 形体三维图像采集软件; - 1套. - 6; - 导联线; - 9条. - 7; - USB线; - 1条. - 8; - 操作主机; - 1台. - 9; - 扫码枪; - 1个. ▲四、售后服务 1.主机质保期不低于5年。 2.质保期内，一般故障2小时内响应。 | 205000.00 |
|  | 3 | 吊塔 | 8套 | 一、主要参数指标 1.吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，附着力达到最高等级0，防止发生感控风险。 2.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 3.配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。 4.抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；抽屉内部可进行分隔管理。 5.吊塔的最大承重≥250kg，工作过程中产生噪音≤30dB。 6.所有气体插座和接头为标准制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (中文译义：原位待接通状态)功能，可带气维修。 7.吊塔所有气体终端和接头与吊塔同品牌。 8.单臂吊塔配置要求： 8.1吊柱式，气电箱长度≥800mm。 8.2气电箱旋转角度≥340°。 8.3机械单臂，旋转半径总长≥750mm。 9.每套附件配置： 9.1国标气体插座（氧气≥2个，空气≥2个，负压吸引≥1个），并包含所有插头，具体可根据需求进行调整。 9.2 10A五孔电源插座≥10个。 9.3网络接口≥ 2个。 9.4等电位柱≥2个。 9.5仪器承载托盘≥2个，托盘尺寸（长×宽）约530mm×480mm,其中一个带抽屉。 9.6集线器≥4个。 9.7双臂延伸臂≥1个。 9.8输液架≥1个。 ▲二、售后服务 1.主机质保期不低于5年； 2.质保期内，一般故障2小时内响应。 | 312000.00 |
|  | 4 | 心电监护系统（一拖八） | 1套 | 一、中央监护系统参数 （一）产品形态 1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连，中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置，工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求。 2.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1000台床旁设备互连。 （二）系统功能 1.中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas等。 2.支持设备集成参数的监测。 （三）显示 ▲1.可同时集中监护64个病人。 2.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。 （四）数据回顾 ▲1.支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾。 2.支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾。 （五）打印 1.支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告；支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等。 （六）双向控制 1.可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby (中文译义：原位待接通状态)。 2.支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。 3.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP（中文译义：非侵入性血压测量）测量模式和时间间隔。 4.支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。 二、常规监护仪参数 （一）整机要求 1.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥8通道波形显示。屏幕采用最新电容屏非电阻屏。显示屏可支持亮度自动调节功能。屏幕倾斜10-15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 2.可支持遥控器无线远程操作监护仪。 3.监护仪设计使用年限≥8年。 4.安全规格：ECG（中文译义：心电图）, TEMP（中文译义：体温）, IBP（中文译义：有创动脉血压）, SpO2（中文译义：血氧饱和度）, NIBP（中文译义：非侵入性血压测量）监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 5.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 6.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，要求在厂家手册或产品使用手册中清晰列举清洁剂的种类。 7.防水等级≥IPX2，提供机器标贴。 （二）监测参数 1.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 3.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 4.QT和QTc实时监测参数测量范围：200ms～800ms。支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 5.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。支持指套式血氧探头，探头的防水等级≥IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。 6.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ▲7.提供手动、自动、连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 8.提供辅助静脉穿刺功能。 （三）系统功能 1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 2.支持肾功能计算功能。 3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值、≥1000组NIBP测量结果、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾、支持48小时全息波形的存储与回顾功能、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 5.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 6.可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 7.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 8.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 9.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 10.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 三、多功能监护仪参数 ▲1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥4个。 2.主机显示屏≥12英寸彩色电容触摸屏、多点触摸，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。整机无风扇设计，标配内置高能锂离子电池，供电时间≥2小时。 3.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 4.支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 5.支持3/5导心电监测,支持升级≥12导心电测量，并在监护仪上完成≥12导静息分析。支持≥3通道心电波形同步分析算法。支持双通道有创压IBP监测，适用于成人，小儿和新生儿，支持升级≥8通道有创压监测支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc和ΔQTc报警。 6.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。 7.无创血压，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 8.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，探头的防水等级≥IPX7,提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 9.支持≥4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 10.支持升级 EtCO2+（EtCO2是指呼气末二氧化碳）顺磁氧集成监测模块，单槽位设计；支持升级BISx4监测模块或者单机、支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持升级rSO2组织氧饱和度的监测、支持升级FloTrac监测功能模块。 11.配置PiCCO监测模块，采用PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，观察病人的变化情况。 12.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 13.≥120小时趋势表和趋势图回顾。≥1000条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。≥120小时ST片段回顾。 14.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 15.支持升级具有血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 16.支持升级脓毒症筛查工具，以及满足最新SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 17.支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。 18.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 19.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。 四、配置清单 - 序号; - 名称; - 数量. - 1; - 中央监护系统; - 1套. - 2; - 常规监护仪; - 主机; - 3台. - 3; - 3导/5导除颤型心电导联线; - 3套. - 4; - 心电电极5片装; - 3套. - 5; - 血氧探头; - 3套. - 6; - 无创血压导气管（直插式插头）; - 3根. - 7; - 成人血压袖套; - 3套. - 8; - 锂电池; - 3块. - 9; - 多功能监护仪; - 主机; - 5台. - 10; - 多参数模块; - 5个. - 11; - 分体式心电主电缆组件; - 5根. - 12; - 5导分体式导联线组件AHA按扣式; - 5根. - 13; - 无内胆成人袖套; - 5个. - 14; - 无创血压导气管; - 5条. - 15; - 成人软指套血氧探头; - 5根. - 16; - 血氧探头主电缆; - 5根. - 17; - 心电电极; - 5包. - 18; - 有创血压监测功能; - 内置. - 19; - PICCO模块（指脉搏指示连续心排血量监测模块）; - 1个. - 20; - PICCO附件包; - 1套. - 21; - 电缆; - 1根. ▲五、售后服务 1.主机质保期不低于5年； 2.质保期内，一般故障2小时内响应。 | 358000.00 |
|  | 5 | 多功能心电监护仪 | 8台 | 一、中央监护系统参数 （一）产品形态 1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连，中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置，工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求。 2.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1000台床旁设备互连。 （二）系统功能 1.中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas等。 2.支持设备集成参数的监测。 （三）显示 ▲1.可同时集中监护64个病人。 2.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。 （四）数据回顾 ▲1.支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾。 2.支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾。 （五）打印 1.支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告；支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等。 （六）双向控制 1.可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby。 2.支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。 3.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。 4.支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。 二、多功能监护仪参数 ▲1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥4个。 2.主机显示屏≥12英寸彩色电容触摸屏、多点触摸，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。整机无风扇设计，标配内置高能锂离子电池，供电时间≥2小时。 3.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 4.支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 5.支持3/5导心电监测,支持升级≥12导心电测量，并在监护仪上完成≥12导静息分析。支持≥3通道心电波形同步分析算法。支持双通道有创压IBP监测，适用于成人，小儿和新生儿，支持升级≥8通道有创压监测支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc和ΔQTc报警。 6.支持RR呼吸率测量，测量范围：1rpm～200rpm。 7.无创血压，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25mmHg-290mmHg（收缩压），10mmHg-250mmHg（舒张压），15mmHg-260mmHg（平均压）。 8.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，探头的防水等级≥IPX7提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。 9.支持≥4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 10.支持升级 EtCO2+顺磁氧集成监测模块，单槽位设计；支持升级BISx4监测模块或者单机、支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持升级rSO2组织氧饱和度的监测、支持升级FloTrac监测功能模块。 11.配置PiCCO监测模块，采用PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，观察病人的变化情况。 12.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 13.≥120小时趋势表和趋势图回顾。≥1000条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。≥120小时ST片段回顾。 14.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 15.支持升级具有血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 16.支持升级脓毒症筛查工具，以及满足最新SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 17.支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 18.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 19.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。 三、配置清单 - 序号; - 名称; - 数量. - 1; - 中央监护系统; - 1套. - 2; - 主机; - 8台. - 3; - 多参数模块; - 8个. - 4; - 分体式心电主电缆组件; - 8根. - 5; - 5导分体式导联线组件AHA按扣式; - 8根. - 6; - 无内胆成人袖套; - 8个. - 7; - 无创血压导气管; - 8条. - 8; - 成人软指套血氧探头; - 8根. - 9; - 血氧探头主电缆; - 8根. - 10; - 心电电极; - 8包. - 11; - 有创血压监测功能; - 内置. - 12; - PICCO模块（指脉搏指示连续心排血量监测模块）; - 1个. - 13; - PICCO附件; - 1套. - 14; - 电缆; - 1根. ▲四、售后服务 1.主机质保期不低于5年。 2.质保期内，一般故障2小时内响应。 | 427000.00 |
|  | 6 | 有创呼吸机 | 1台 | 一、基本要求 1.适用于儿童和成人呼吸支持和治疗的呼吸机，中文操作界面，中文报警显示。 2.时间常数阀门控制技术，将病人呼气开始时做功减到最低，伺服反馈控制系统跟踪病人细微的变化。 ▲3.呼出端采用远端流量传感器，非耗材，非压差式传感器。 ▲4.呼出气体模块可整体浸泡消毒或高温高压灭菌。 5.彩色触摸控制屏幕，并能根据操作者需要进行屏幕视角上下调整，全触摸屏操作，可同屏显示多道呼吸环，多道波形。 6.要求具有开机自检功能，可进行系统顺应性补偿，可跳过自检进行紧急通气。 7.120分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 8.操作屏具有吸气屏气和呼气屏气快捷按钮，能迅速获得全面的肺功能监测参数。 9.供气方式：采用一体化高性能涡轮供气，无需空压机或其他空气组件。 二、通气模式 1.控制模式： 流量自适应容量控制（VC）； 压力控制（PC）； 压力调节容量控制（PRVC）。 2.支持模式： 持续气道正压（CPAP）； 压力支持模式（PS/SPONT）。 3．混合模式： 同步间歇指令通气（SIMV），该模式应能叠加VC、PC、PRVC 、PS，如：SIMV(VC+PS)、SIMV(PC+PS)、SIMV（PRVC+PS）等。 - 4．智能吸痰模式和窒息后备通气（Back-up Ventilation）。 - 5.高流量氧疗。 三、呼吸机参数要求 1.潮气量：范围达到20ml-2000ml。 2.氧浓度：21%—100%可调。 3.压力支持：0—99㎝H2O。 4.PEEP：1㎝ H2O～50㎝H2O。 5.呼吸频率：4次/分～150次/分。 6.吸气时间 ：0.1秒-10秒。 7.窒息通气报警：2秒-45秒。 8.吸气终止切换时间：1%～70%（压力支持时峰值流量）。 ▲9.峰值流量：0—240升/分。 10.吸呼比：1：10～4：1。 ▲11.具备压力触发/流量触发双触发方式：流量触发灵敏度：0-2L/min偏流，压力触发灵敏度：-20～-1㎝H2O。 12.平台时间：0-1.5秒可调。 13. 压力控制：0-99㎝H2O。 四、监测和显示的参数及功能 1.监测参数： 1.1吸入和呼出潮气量。 1.2分钟通气量。 1.3自主呼吸潮气量。 1.4自主呼吸分钟通气量。 1.5峰压。 1.6平台压。 1.7呼气末正压。 1.8平均压。 1.9峰值流速。 1.10平均流速。 1.11呼吸频率。 1.12自主呼吸频率。 1.13呼吸比。 1.14吸气时间。 1.15氧浓度监测。 1.16 潮气量/ 理想体重。 2.肺功能参数： 2.1肺顺应性（包含动态和静态）。 2.2肺弹性。 2.3吸气及呼气阻力。 2.4呼吸功。 2.5总PEEP/内源性PEEP。 2.6浅快呼吸指数。 2.7呼吸时间常数。 2.8 P0.1口腔闭合压。 2.9 VT／PBW监测及设置指导。 3.其他监测 3.1 屏幕布局视图提供显示的波形，环形和呈现的数值的特定组合，至少5种界面可选。呼吸环具备参考环。 3.2可提供≥72小时内的所有监测参数。 五、报警功能 1．具有供气压力。 2．气道压力。 3．分钟通气量。 4．氧浓度。 5．呼吸频率。 6．窒息报警时间。 7．供电、硬件故障等参数报警。 8.智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾。 六、其他要求 1.具备USB接口。 2.可储存波形记录和屏幕截图共不少于40条，可导出。 3.两个RS-232C端口。用于通过伺服通信接口进行数据通信。 七、配置清单 - 序号; - 名称; - 数量. - 1; - 有创呼吸机; - 1台. - 2; - 专用移动台车（不带抽屉）; - 1辆. - 3; - 湿化器固定架; - 1个. - 4; - 支撑臂; - 1个. - 5; - 高压氧气管; - 1根. - 6; - 线缆固定装置; - 1个. - 7; - Y接口固定装置; - 1个. - 8; - 重复用成人呼吸管路; - 1套. - 9; - 湿化器; - 1台. - 10; - 成人湿化水罐; - 1个. - 11; - 水罐出气口拐弯接头; - 1套. - 12; - 水罐进气口接头; - 1套. - 13; - 温度探头/计接头; - 1个. - 14; - 温度计; - 1个. - 15; - 可复消雾化药杯; - 1个. ▲八、售后服务 1.主机质保期不低于5年。 2.质保期内，一般故障2小时内响应。 | 250000.00 |
|  | ▲供应商须在首次响应文件中提供本项目采购的第二、三类医疗器械产品的有效的医疗器械注册证复印件。 |  |  |  |  |
| ▲ 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。 二、交付时间：自签订合同之日起60日历日内安装调试完毕并交付使用。 三、交付地点：广西医科大学附属武鸣医院内采购人指定地点。 四、验收标准、规范： 1.项目验收按以下流程进行： （1）成交供应商按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。 （2）成交供应商按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。 （3）成交供应商提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。 （4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。 2.检查供货范围。成交供应商提供的产品到达采购人指定现场后，成交供应商应在采购人项目负责人在场情况下，对照供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿，否则采购方可拒绝签字确认。 3.成交供应商在项目（含货物）验收时由采购人对照采购文件的技术参数及配置全面核对检验，如不符合采购文件要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4.如成交供应商非制造商的，采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。 5.产品包装材料归采购人所有。 6.未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 五、售后服务要求： 1.质量保证期：主机质保期不低于5年（自本项目验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以换货。质保期满前1个月内成交供应商负责一次全面检查；质保期满后，终身维护，以优惠价格提供维修和备件更换。 2.提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3.成交供应商负责送货上门、现场安装、调试；提供技术培训和硬件的测试和调整服务。 4.相关人员培训：包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对院方的1次或多次基本培训，使院方使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。 5.为保证服务质量，一般故障2小时内电话响应，24小时内抵达故障设备现场解决问题，24小时内不能解决故障问题的，成交供应商隔天将提供备用机（与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品）以保证采购人的正常工作，所产生的费用，均由成交供应商承担，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期均属于无条件服务期，该期限内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；服务期内售后服务所产生的费用均由成交供应商承担。 7.质保期外的售后服务：设备保修期过后，收到采购人通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。 六、其他要求： 1.为有效防止虚假应标，签订合同后，采购人在验收过程中，可进行测试，若测试达不到响应指标，成交供应商应按要求整改，成交供应商整改后仍未达要求的，经国家认可的第三方检测机构后存在虚假参数的，按虚假应标进行处理，采购人有权解除合同及上报监督管理部门。 2.验收时成交供应商须提供证明资料，采购人将查看设备机身铭牌标注的生产日期或其他证明产品生产日期的资料，从设备出厂日期至采购人收货时间，国产产品（含进口品牌国内制造）不超过6个月。 3.成交供应商须免费开放设备所有数据接口供其他系统同步数据，安装时如有需要，需配合采购人接入院内网络信息平台，并承担相应接口费用。 七、付款方式： 1.本项目采用分期付款方式支付货款，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格，成交供应商凭双方签署验收合格文件，开具合法有效的全额增值税发票给采购人，采购人收到完整、有效请款材料后3个月内一次性支付总合同金额的50%；验收合格满12个月内支付至总合同金额100%。（不计利息） 2.若因成交供应商不能提供全额的增值税发票或提供的增值税发票不符合合同约定，导致采购人无法付款，成交供应商自行承担责任，采购人有权拒绝付款，并不视为违约。 八、响应报价要求： 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 九、除国家药监局公布《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》内的第二类医疗器械产品外，在第二类医疗器械产品供货时，成交供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如成交供应商为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。） |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、根据 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 |  |  |  |  |